FICHE DE TEST — Casque EEG Kaptics

Test qualité signal | Sans VR | Première prise en main

INFORMATIONS SESSION DE TEST

| Date | 5 mai 2025 |
| --- | --- |

| Testeur (nom) | Emma |
| --- | --- |

| Sujet test | Sujet test F |
| --- | --- |

| Version logiciel Kaptics |  |
| --- | --- |

| Ordinateur utilisé | Ordinateur qui vient avec le casque |
| --- | --- |
| Nom du fichier | 4 (imagerie motrice) |

- INSTALLATION ET DÉMARRAGE

  - Installation du casque Kaptics

ℹ️  Les électrodes sèches Kaptics ne nécessitent PAS de gel — juste un bon contact avec le cuir chevelu.

☐  Casque désinfecté avec tampons alcool avant utilisation

☐  Casque positionné correctement sur la tête

☐  Électrodes bien en contact avec le cuir chevelu (pas bloquées par les cheveux) : tous au moins 60%

☐  Câble de connexion branché correctement

☐  Voyant lumineux du casque allumé (indique qu’il est alimenté)

| Problèmes rencontrés lors de l’installation | Aucun, tout se fait très facilement |
| --- | --- |

1.2 Démarrage du logiciel Kaptics

☐  Logiciel Kaptics ouvert sur l’ordinateur

☐  Casque détecté par le logiciel (apparaît dans l’interface)

☐  Tous les canaux visibles dans l’interface

☐  Signal EEG visible à l’écran (pas d’écran vide ou d’erreur)

| Détection du casque par le logiciel | ☐ Automatique ✅ | ☐ Manuel ⚠️ | ☐ Pas détecté ❌ |
| --- | --- | --- | --- |

| Comment connecter le casque au logiciel (étapes exactes) | Il faut juste appuyer sur l’icône wifi et ensuite sur le petit symbole a côté pour qu’il connecte |
| --- | --- |

1.3 Interface du logiciel — exploration

☐  J’ai trouvé où voir le signal en temps réel (visualisation)

☐  J’ai trouvé où démarrer / arrêter l’enregistrement

☐  J’ai trouvé où sauvegarder les fichiers

☐  J’ai noté le format de sauvegarde des fichiers

| Format de fichier sauvegardé (.csv, .edf, .bdf, autre ?) | Csv |
| --- | --- |

| Où sont sauvegardés les fichiers par défaut ? | Sur l’ordinateur du casque |
| --- | --- |

| Autres fonctions utiles trouvées dans l’interface |  |
| --- | --- |

2. VÉRIFICATION DES CANAUX

ℹ️  Objectif : vérifier que chaque canal donne un signal propre et identifier leur position sur le casque.

⚠️  Les canaux ⭐ (C3, C4, Cz) sont CRITIQUES pour l’imagerie motrice. Ils doivent absolument être fonctionnels.

2.1 Tableau de vérification des canaux

Sujet assis au repos, yeux ouverts, immobile pendant 30 secondes.

| Canal | Zone cérébrale | Signal propre ? | Amplitude | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⭐ C3 | Central gauche | ❌ | 1.02 µV | Signal très faible — activité non exploitable |
| ⭐ C4 | Central droit | ❌ | 2.88 µV | Signal faible — non exploitable |
| ⭐ Cz | Central centre | ❌ | 4.07 µV | Activité très faible — signal non exploitable |
| Fz | Frontal centre | ❌ | 0.00 µV | Signal nul — canal saturé (0% valide) |
| FC3 | Fronto-central gauche | ❌ | 1.76 µV | Signal quasi plat — non exploitable |
| FC4 | Fronto-central droit | ❌ | 0.24 µV | Signal quasi nul — non exploable |
| CP3 | Centro-pariétal gauche | ❌ | 1.05 µV | Activité très faible |
| CP4 | Centro-pariétal droit | ❌ | 4.56 µV | Activité faible — limite basse |
| Autres (8) | Divers | ❌ | < 1–5 µV | Majorité de canaux quasi plats ou saturés (ex : FC2, CP2 → 0% valide) |

Légende : ✅ = signal propre (< 50µV RMS) | ⚠️ = signal bruité mais utilisable | ❌ = canal inutilisable

2.2 Mapping des canaux Kaptics

ℹ️  Important : noter exactement quel numéro de canal dans le logiciel correspond à quelle électrode physique.

| Canal logiciel | Nom électrode | Position 10-20 | Index Python | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | FZ | Frontal central | 0 |  |
| CH2 | FC3 | Fronto-central gauche | 1 |  |
| CH3 | FC1 | Fronto-central gauche inter. | 2 |  |
| CH4 | FCz | Fronto-central central | 3 |  |
| CH5 | FC2 | Fronto-central droit inter. | 4 |  |
| CH6 | FC4 | Fronto-central droit | 5 |  |
| CH7 | C3 | Central gauche | 6 | TRES IMPORTANT |
| CH8 | C1 | Central gauche inter. | 7 |  |
| CH9 | Cz | Central central | 8 | TRES IMPORTANT |
| CH10 | C2 | Central droit inter. | 9 |  |
| CH11 | C4 | Central droit | 10 |  |
| CH12 | CP3 | Centro-pariétal gauche | 11 |  |
| CH13 | CP1 | Centro-pariétal gauche inter. | 12 |  |
| CH14 | CPz | Centro-pariétal central | 13 |  |
| CH15 | CP2 | Centro-pariétal droit inter. | 14 |  |
| CH16 | CP4 | Centro-pariétal droit | 15 |  |

3. TESTS DE QUALITÉ DU SIGNAL

ℹ️  Ces tests permettent de vérifier que le signal EEG réagit correctement aux différentes conditions.

3.1 Test artefacts — vérification que le signal réagit

⚠️  Ces tests sont VOLONTAIRES pour vérifier que le système détecte bien les artefacts. En conditions réelles, on demande au sujet de les éviter.

| Tâche | Instruction sujet | Signal attendu | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Repos (yeux ouverts, 30s) | Pas d'activité particulière | Signal stable, faible amplitude | ☐ Comme attendu ☐ Signal faible ☐ Pas visible |
| Clignement yeux (5×) | Artefact oculaire volontaire | Pics visibles sur Fz — confirme que les artefacts sont détectés | ☐ Comme attendu ☐ Signal faible ☐ Pas visible |
| Serrer les dents (3×) | Artefact musculaire | Bruit haute fréquence sur tous les canaux | ☐ Comme attendu ☐ Signal faible ☐ Pas visible |
| Imagerie pied DROIT (10s) | Imaginer soulever le pied droit | Légère modulation sur C3/C4 dans bande 8-13Hz | ☐ Comme attendu ☐ Signal faible ☐ Pas visible |
| Imagerie pied GAUCHE (10s) | Imaginer soulever le pied gauche | Légère modulation sur C3/C4 dans bande 8-13Hz | ☐ Comme attendu ☐ Signal faible ☐ Pas visible |
| Imagerie MARCHE (10s) | Imaginer marcher en avant | Modulation sur Cz dans bande 8-13Hz | ☐ Comme attendu ☐ Signal faible ☐ Pas visible |
| Repos (yeux fermés, 30s) | Repos mental complet | Augmentation alpha (8-13Hz) sur canaux occipitaux | ☐ Comme attendu ☐ Signal faible ☐ Pas visible |

3.2 Test stabilité du signal

Sujet assis au repos total pendant 2 minutes. Vérifier la stabilité.

| Signal stable sur 2 minutes (pas de dérive) | ☐ OK ✅ | ☐ ⚠️ Acceptable | ☐ ❌ Problème |
| --- | --- | --- | --- |

| Amplitude au repos < 50 µV sur les canaux critiques | ☐ OK ✅ | ☐ ⚠️ Acceptable | ☐ ❌ Problème |
| --- | --- | --- | --- |

| Pas de canal qui sature (amplitude > 200 µV en permanence) | ☐ OK ✅ | ☐ ⚠️ Acceptable | ☐ ❌ Problème |
| --- | --- | --- | --- |

| Pas de bruit 60 Hz visible (bruit secteur) | ☐ OK ✅ | ☐ ⚠️ Acceptable | ☐ ❌ Problème |
| --- | --- | --- | --- |

3.3 Test enregistrement et sauvegarde

☐  Démarrer un enregistrement de 30 secondes

☐  Arrêter l'enregistrement

☐  Retrouver le fichier sauvegardé sur l'ordinateur

☐  Ouvrir le fichier et vérifier qu'il contient bien des données

| Enregistrement démarre correctement | ☐ OK ✅ | ☐ ⚠️ Acceptable | ☐ ❌ Problème |
| --- | --- | --- | --- |

| Fichier sauvegardé et lisible | ☐ OK ✅ | ☐ ⚠️ Acceptable | ☐ ❌ Problème |
| --- | --- | --- | --- |

| Taille du fichier pour 30 secondes | 7 509 échantillons par canal, soit 120 144 points de données au total |
| --- | --- |

| Nombre de colonnes / variables dans le fichier | 32 colonnes au total : - 1 NumFrame - 16 canaux EEG (Channel1 à Channel16) - 3 accéléromètres (Accel1, Accel2, Accel3) - 7 autres (Other1 à Other7) - 3 analogiques (Analog1, Analog2, Analog3) - 1 TimeStamp - 1 Marker |
| --- | --- |

4. MINI TEST IMAGERIE MOTRICE

4.1 Protocole du mini test

Durée totale : ~10 minutes

| Étape | Durée | Instruction | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30s | Repos complet, yeux ouverts | Enregistrer → noter heure début |
| 2 | 10s | Imaginer lever le pied DROIT (×5 fois) | Enregistrer en continu |
| 3 | 10s | Repos | Enregistrer en continu |
| 4 | 10s | Imaginer lever le pied GAUCHE (×5 fois) | Enregistrer en continu |
| 5 | 10s | Repos | Enregistrer en continu |
| 6 | 10s | Imaginer MARCHER en avant | Enregistrer en continu |
| 7 | 30s | Repos complet, yeux fermés | Enregistrer → noter heure fin |

☐  Mini test effectué

☐  Fichier enregistrement sauvegardé

| Nom du fichier sauvegardé |  |
| --- | --- |

5. BILAN DE LA SESSION TEST

5.1 Ce qui fonctionne bien

Malgré une qualité globale du signal insuffisante, certains éléments positifs peuvent être relevés dans cette acquisition.

Le système d’acquisition fonctionne correctement, avec une fréquence d’échantillonnage stable autour de 250 Hz, ce qui garantit la cohérence des données enregistrées. L’enregistrement est complet (10 813 échantillons sur 16 canaux), sans perte globale de données, ce qui confirme la stabilité du dispositif du point de vue matériel.

On observe également la présence d’une variabilité mesurable sur quelques canaux, notamment FCZ (std = 10.88 µV) et C2 (std = 5.75 µV), indiquant que certaines électrodes parviennent à capter une activité non nulle. Cela montre que le système est capable de détecter un signal EEG lorsque les conditions de contact sont partiellement satisfaisantes.

Enfin, l’absence de saturation généralisée du signal confirme que le système électronique fonctionne correctement.

Ces éléments indiquent que :

- le matériel d’acquisition est opérationnel ;

- le problème ne provient pas du système lui-même ;

- mais essentiellement des conditions de contact électrode–peau.

5.2 Problèmes rencontrés et solutions trouvées

#### Problèmes rencontrés :

L’analyse met en évidence une dégradation importante de la qualité du signal par rapport aux tests précédents.

La très grande majorité des canaux (14 sur 16) présente une variabilité extrêmement faible (std < 5 µV), ce qui correspond à un signal quasi plat et non exploitable. Cette absence de variabilité indique que les électrodes ne captent pas d’activité EEG significative.

Certains canaux sont totalement défaillants ou saturés, notamment :

- FZ, FC2 et CP2, avec 0 % de données valides ;

- ces canaux présentent des valeurs constantes, caractéristiques d’un mauvais contact ou d’un canal “mort”.

Les canaux moteurs critiques (C3, CZ et C4) sont tous de faible qualité, avec des écarts-types très bas (entre 1 et 4 µV), ce qui rend impossible toute analyse de l’imagerie motrice.

De plus, aucune homogénéité n’est observée entre les canaux : seuls deux canaux (FCZ et C2) atteignent un niveau moyen, mais restent insuffisants pour une exploitation fiable.

Enfin, l’absence totale de structure EEG identifiable confirme que le signal est dominé par un défaut de contact plutôt que par une activité cérébrale réelle.

Ces observations traduisent un problème global et systémique du montage, affectant l’ensemble du scalp.

#### Solutions mises en place / identifiées

Face à ces difficultés, plusieurs actions ont été identifiées pour améliorer la qualité du signal :

- identification des canaux totalement défaillants (FZ, FC2, CP2) afin de cibler les zones problématiques ;

- analyse de la variabilité par canal pour détecter les électrodes partiellement fonctionnelles (FCZ, C2) ;

- prise de conscience du caractère global du problème, indiquant un défaut de montage plutôt qu’un problème localisé ;

- nécessité de vérifier systématiquement le signal avant acquisition.

#### Améliorations à mettre en place pour les prochaines acquisitions :

Afin d’obtenir un signal EEG exploitable, plusieurs améliorations doivent être mises en œuvre :

- repositionner complètement le casque afin d’assurer un contact homogène sur l’ensemble des électrodes ;

- dégager soigneusement les cheveux sous chaque capteur pour garantir un contact direct avec la peau ;

- humidifier les électrodes afin d’améliorer la conductivité électrique ;

- appliquer une pression suffisante pour stabiliser les électrodes ;

- vérifier en priorité les canaux critiques C3, CZ et C4 avant chaque enregistrement ;

- contrôler la variabilité du signal en temps réel et ne lancer l’acquisition que lorsque plusieurs canaux présentent une activité suffisante.

5.3 Décision — prêt pour l'acquisition réelle ?

| ☐ OUI, prêt ! ✅ | ☐ Besoin d'un autre test ⚠️ | ☐ Problème à régler ❌ |
| --- | --- | --- |

Signature : _______________________     Date : ___________     Durée session : ___________